新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目

招 标 文 件

（第一至第五标段）

招标编号：新密公开采购-2022-68

招   标   人：新密市卫生健康委员会

招标代理机构：郑州市艺达建设工程咨询有限公司

日        期：二 〇 二 二 年 十 二 月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	6

第三章 招标项目需求及技术要求	20

第四章 评标办法	23

第五章 合同条款及格式	29

第六章 投标文件格式	41

第一章 投标邀请

新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗

设备项目招标公告

项目概况

新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心官网：（http://www.xmggzy.cn）获取招标文件，并于 2022年12月28日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：新密公开采购-2022-68

2.项目名称：新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：12988000.00元

最高限价：12742010.00元

第一标段最高限价：7380000.00元

第二标段最高限价：2390000.00元

第三标段最高限价：1798650.00元

第四标段最高限价：373360.00元

第五标段最高限价：390000.00元

第六标段最高限价：410000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新密公开采购-2022-68-1 | 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目一标段 | 7380000.00 | 7380000.00 |
| 2 | 新密公开采购-2022-68-2 | 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目二标段 | 2390000.00 | 2390000.00 |
| 3 | 新密公开采购-2022-68-3 | 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目三标段 | 1798650.00 | 1798650.00 |
| 4 | 新密公开采购-2022-68-4 | 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目四标段 | 373360.00 | 373360.00 |
| 5 | 新密公开采购-2022-68-5 | 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目五标段 | 390000.00 | 390000.00 |
| 6 | 新密公开采购-2022-68-6 | 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目六标段 | 410000.00 | 410000.00 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

第一标段：采购多层螺旋CT一台。（详见附件）

第二标段：采购实时四维彩色多普勒超声诊断仪一台。（详见附件）

第三标段：采购彩色多普勒超声诊断仪、病人监护仪等设备一批。（详见附件）

第四标段：采购电脑及办公设施一批。（详见附件）

第五标段：采购全自动生化分析仪一台。（详见附件）

第六标段：采购移动接口和LIS系统接口。（详见附件）

5.2交货（含安装调试）期：

第一标段：合同签订后60日历天内交货并安装调试完毕

第二标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

第三标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

第四标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

第五标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

第六标段：合同签订后30日内完成交货安装调试运行等工作

5.3交货地点：招标人指定地点

5.4质量要求：合格，符合国家及行业规定

5.5质保期：一年

- 合同履行期限：同5.2规定

- 本项目是否接受联合体投标：否

- 是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目第二、三、五、六标段专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业；

3、本项目的特定资格要求

3.1、第一、二、三、五标段：投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；投标人为国内产品制造商，须提供有效的医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商（经销商），须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）；

3.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标人或招标代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）；

三、获取招标文件

1.时间：2022年12月08日至2022年12月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网：http://www.xmggzy.cn

3.方式：潜在投标人可自行下载电子采购文件（egp 格式文件），纸质采购文件不再出售。投标人未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2022年12月28日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第一开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

五、开标时间及地点

1.时间：2022年12月28日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第一开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜

1.本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

2.本项目采用“不见面”开标方式，供应商无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应在响应文件提交截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。不见面开标的具体操作事宜请查阅新密市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《不见面开标系统操作手册》（投标人）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.招标人信息

名称：新密市卫生健康委员会

地址：河南省新密市开阳路与育才街交叉口北200米

联系人：包先生

联系方式：0371-69833186

2.招标代理机构信息（如有）

名称：郑州市艺达建设工程咨询有限公司

地址：新密市平安路348号

联系人：谷女士

联系方式：0371-85818600

3.项目联系方式：

联系人：包老师

联系方式：0371-69833186

4.监督部门信息

名称：新密市卫生健康委员会

联系人：张玉红

联系方式：0371-60882019

统一社会信用代码：11410183MB0T59930D

新密市卫生健康委员会

2022年12月07日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作。

3.1 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://www.xmggzy.cn/zcsc/17438.jhtml。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传。

4.电子投标文件的提交

4.1 供应商应在投标截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录新密市公共资源交易中心网站，将加密的投标（响应）文件上传至新密市公共资源交易系统指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期上传，新密市公共资源交易系统将拒绝接收。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.开标

5.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://www.xmggzy.cn/）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2、除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期上传的或者未上传指定地点的投标（响应）文件，采购人不予受理。

6.评标依据

6.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：新密市卫生健康委员会 地址：河南省新密市开阳路与育才街交叉口北200米 联系人：包先生 联系方式：0371-69833186 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：郑州市艺达建设工程咨询有限公司 地址：新密市平安路348号 联系人：谷女士 电话：0371-85818600 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目 |
| 1.1.5 | 采购内容 | 第一标段：采购多层螺旋CT一台。（详见附件） 第二标段：采购实时四维彩色多普勒超声诊断仪一台。（详见附件） 第三标段：采购彩色多普勒超声诊断仪、病人监护仪等设备一批。（详见附件） 第四标段：采购电脑及办公设施一批。（详见附件） 第五标段：采购全自动生化分析仪一台。（详见附件） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 交货（含安装调试）期 | 第一标段：合同签订后60日历天内交货并安装调试完毕 第二标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕 第三标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕 第四标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕 第五标段：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，符合国家及行业规定 |
| 1.3.4 | 质保期 | 一年 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目第二、三、五、六标段专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业； 3、本项目的特定资格要求 第一、二、三、五标段：投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；投标人为国内产品制造商，须提供有效的医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商（经销商），须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）； 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标人或招标代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日7日前 |
| 1.9.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、采购控制价（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日17天前 投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并做出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年12月28日10时00分(北京时间) |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 采购控制价: 第一标段最高限价：7380000.00元 第二标段最高限价：2390000.00元 第三标段最高限价：1798650.00元 第四标段最高限价：373360.00元 第五标段最高限价：390000.00元 投标人报价超过采购控制价的取消投标资格 |
| 3.3.2 | 投标有效期 | 60 日历天（自投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 签字和（或）盖章要求 | 1、电子投标文件应由投标人的法定代表人签字或盖章和签单位章； 2、加密的电子投标文件壹份（在新密市公共资源中心交易系统指定位置上传。 |
| 3.8 | 资格审查小组组成 | 招标代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由招标人代表或招标代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）电子投标文件解密； （3）开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人代表2人及技术、经济专家共7人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 10.需补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |  |
| 10.2 | 类似业绩 | 2019年1月1日以来类似业绩合同 |
| 10.3 | 中标公告 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期一个工作日。 |
| 10.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自扫描和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自扫描或提供给第三人。 |
| 10.5 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.6 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.7 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8 | 政府采购政策 | 1、节能产品是指财政部和发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 （1）本采购项目若有最新一期《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的产品，供应商须在财政部和发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购品目清单范围内选择适用产品投标。 （2）供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，认证证书需附全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 2、环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，认证证书需附全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 |
| 10.9 招标 人补 充的 其他 内容 | - 由中标人在领取《中标通知书》时，中标公告发布后2个工作日内一次性支付招标代理服务费；收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号，由中标人支付，金额为： 第一标段：壹拾壹万零柒佰元整（小写：110700元） 第二标段：叁万柒仟元整（小写：37000元） 第三标段：贰万玖仟元整（小写：29000元） 第四标段：壹万贰仟元整（小写：12000元） 第五标段：壹万贰仟元整（小写：12000元） 2、付款方式：第一标段：签订合同后付总价款的30%；设备到医院后付至合同总价款的80%，设备安装验收合格后付至合同总价款的95%，6个月后付清剩余款项。 第二、三、四、五标段：签订合同后付总价款的30%，设备安装验收合格后付至合同总价款的95%，6个月后付清剩余款项。 3、为增加地方税收，中标单位原则上在施工地缴纳各种税款。 4、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 5、招标文件的最终解释权归招标人。 6、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |
| 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://www.xmggzy.cn/）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝（解密时间为40分钟）。 |  |  |

## 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目采购内容：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 交货（含安装调试）期、交货地点、质量要求和质保期

1.3.1 本项目的交货（含安装调试）期：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目的质保期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)其它要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供采购代理服务的；

(3）与本项目招标代理机构同为一个法定代表人的；

(4）与本项目招标代理机构相互控股或参股的；

(5）与本项目招标代理机构相互任职或工作的；

(6）被责令停业的；

(7）被暂停或取消投标资格的；

(8）财产被接管或冻结的；

(9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大货物质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.9.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

见投标人须知前附表。

1.11偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，不允许重大偏离。

## 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告

(2）投标人须知

(3）采购项目概况

(4）评标办法

(5）合同条款及格式

(6）投标文件格式

根据本章第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

## 3．投标文件

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.招标文件的下载及电子标书的制作（投标人必读，登陆http://www.xmggzy.cn

/zcsc/index.jhtml——全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）自行下载阅读全部内容）针对全流程电子化交易项目，投标人务必请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

2.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

3.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

#### 3.1 投标文件组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、分项明细报价清单

六、技术规格参数偏离表

七、项目供货方案

八、供货承诺

九、企业业绩

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、监狱企业证明材料（如有）

十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表

十四、其他材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（含政策性调整）。

3.2.2投标报价包括货物供应、运输（装卸）、保险、安装调试、售后服务、利润、政策性文件规定及合同包括的所有风险、责任等各项应有费用。

3.2.3投标人应在招标文件所附的相关表格中写明投标货物单价。

3.2.4投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

不要求，根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

#### 3.5 资格审查文件

资格审查文件应包括下列内容：

3.5.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.5.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3.5.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

#### 3.6 备选投标方案

本招标项目不接受备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://www.xmggzy.cn/zcsc/17438.jhtml。

3.7.3 投标人须将招标文件要求的业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。

3.7.5 一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传；

3.7.6投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.7投标文件应当对招标文件有关交货（含安装调试）期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.8 签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

#### 3.8资格审查小组组成

招标代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由招标人代表或招标代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标截止时间及递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至新密市公共资源交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

## 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）电子投标文件解密；

（3）开标结束。

## 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人2人代表及技术、经济专家共7人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务向未中标人解释未中标原因。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、实名举报。

#### 9.6 监督

招标人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，招标人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，招标人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

#### 9.7 质疑

投标人对评标结果有异议的，可向招标人提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。投标人应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。招标人将按国家有关规定予以答复。

#### 9.8 处罚

本次招标的招标人、投标人、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

## 10.需补充的其他内容

见投标须知前附表。

- 第三章 采购项目概况

第一标段：多层螺旋CT

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT | 技术参数 - 机架系统 ★1.1机架孔径：＞70cm 1.2 机架物理倾角：≥ ±30° 1.3 滑环类型：低压滑环 1.4 数据传输方式：射频信号传递 1.5 机架倾斜螺旋扫描功能 1.6 机架控制面板：≥4套 1.7 机架液晶屏幕一体化显示患者信息、球管热容量、设备状态、儿童安抚动画等 1.8 机架扫描进程灯带显示 1.9 球管焦点到探测器的距离：≥ 1040mm 1.10 球管焦点到等中心距离：≥ 570mm 1.11 具备语音呼吸导航系统 2. X线系统 ★2.1球管阳极热容量 （不含有效和等效概念）：≥ 8.0MHU 2.2 阳极最大散热率：≥ 931KHU/min 2.3 球管小焦点：≤0.6mm*1.2mm 2.4 球管大焦点：≤1.1mm*1.2mm ★2.5 高压发生器功率：≥ 80kW ★2.6 最小球管电流：≤ 10mA 2.7 最大管电流：≥ 667mA 2.8 管电流步进：≤ 1mA 2.9 球管最低电压：≤ 80kV 2.10 球管最高电压：≥ 140kV 2.11 球管电压选择范围：≥4档 2.12 智能四重采样技术：在X轴及Z轴同时实现双倍采样 3.数据采集系统 3.1 探测器类型：固体稀土陶瓷探测器 ★3.2 亚毫米探测器排列：≥63排 3.3 每排探测器物理个数：≥672个 3.4 每层面探测器采集通道数：≥1344个 3.5 数据采样率：≥4640采样/360° 3.6 轴位扫描成像：≥126层/360° 3.7 探测器覆盖宽度：≥40mm 3.8 传输速率：≥ 2.7GBit/秒 4 扫描床 4.1 最大可移动范围：≥1770mm 4.2 床水平移动最大速度：≥200mm/s 4.3 床水平移动最小速度：≤1mm/s 4.4 床垂直移动最大速度：≥15mm/s 4.5 床垂直移动最小速度：≤9mm/s ★4.6 床面可降至离地面最低距离：≤430mm 4.7 床面可升至离地面最高距离：≥970mm 4.8 床面垂直升降范围：≥540mm 4.9 床定位精度：≤±0.25mm 4.10 检查床承重：≥205 kg 5 控制台 5.1 操作系统：Windows10 5.2 主机和建像机分开工作 5.3 高性能主控台计算机：≥4核 5.4 高性能建像机：≥2*8核 5.5 主机内存：≥16GB 5.6 建像机内存：≥128GB 5.7 图像存储空间：≥1TB 5.8 建像机硬盘容量：≥4TB 5.9 图像存储量：≥1,920,000（512矩阵不压缩的图像） 5.10 24”液晶平板彩色无闪烁显示器：1台 5.11 显示器分辨率：≥1920*1200 5.12 CD，DVD光盘刻录系统 5.13 标准DICOM3.0接口 5.14 可配置远程诊断系统及远程诊断平台 5.15 不对称不规则图像打印编排 5.16 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 5.17 自动语音系统及双向语音传输 ★6 原厂高级影像后处理工作站 6.1 操作系统 ：Windows10 6.2 内存：≥16GB 6.3 硬盘：≥1TB 6.4 24“液晶平板彩色无闪烁显示器：1台 6.5 显示器分辨率：≥1920*1200 6.6 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 6.7 jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 6.8 工作站激光相机DICOM接口 7 扫描参数与图像重建 ★7.1 螺旋扫描速度（360度）：＜0.375秒 ★7.2 最小扫描层厚：≤0.3125mm 7.3 扫描视野FOV：≥50cm 7.4 最大重建视野FOV：≥50cm 7.5 最小重建视野FOV：≤5cm 7.6 图像重建速度：≥50幅/秒 ★7.7 图像重建矩阵：512*512, 768*768,1024*1024 7.8 肺部扫描最大重建矩阵：≥1024*1024 7.9 心脏扫描最大重建矩阵：≥1024*1024 ★7.10 最大拓展CT值：≥32767 ★7.11 最小拓展CT值：≤-32768 7.12 单次连续扫描时间：≥100秒 7.13 定位片最大长度： 1700mm ★7.14 断层扫描最小重建层厚：≤0.3125mm 7.15 螺旋扫描最小重建层厚：≤0.4mm 7.16 内耳最小重建层厚：≤0.4mm 7.17 最小扫描螺距：≤0.13 7.18 最大扫描螺距：≥2.0 ★7.19 X-Y平面空间分辨率：≥24lp/cm@0%MTF 7.20 密度分辨率：≤2mm@0.3％ （≤18mGy） 8 临床应用软件 8.1 基础软件功能： 8.1.1 3D 8.1.2 多平面重建MPR 8.1.3 曲面重建CPR 8.1.4 最大密度投影MIP 8.1.5 最小密度投影MinIP 8.1.6 平均密度投影AIP 8.1.7 表面遮盖显示SSD 8.1.8 三维容积显示VR 8.1.9 透明显示骨骼功能 8.1.10 图像融合技术：两幅CT图像进行融合，并提供角度测量 8.1.11 模拟手术刀技术 8.1.12 轮廓分割功能 ： 能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来 8.1.13 CTA血管造影技术 8.1.14 CTU尿路造影技术 8.1.15 肝脏三期扫描技术 8.1.16 智能对比剂追踪技术 8.1.17 对比剂追踪自动扫描触发功能 8.1.18 动态扫描CT时间密度曲线 8.1.19 实时MPR 8.2 仿真内窥镜功能 : 8.2.1 气管内窥镜 8.2.2 椎管内窥镜 8.2.3 血管内窥镜 8.2.4 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video 8.3 血管分析功能： 8.3.1 自动去除床板 8.3.2 自动去除身体各个检查部位的骨骼 8.3.3 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 8.3.4 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 8.3.5 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 8.4 低剂量扫描技术： 8.4.1 最先进的迭代重建算法，实现低剂量扫描得到高精度图像 8.4.2 智能毫安技术：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术, mA步进≤1mA 8.4.3 智能kV技术：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 8.4.4 儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议 8.4.5 敏感器官保护功能：扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护 8.4.6 剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量 8.5 肺结节软件分析： 8.5.1 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 8.5.2 VR显示病灶的形态，解剖位置 8.5.3 随访功能，病灶自动对比，自动量化体积变化、倍增时间等 8.6 灌注功能: 8.6.1 头部动静脉血管检测 8.6.2 头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 8.7 去伪影技术 8.7.1 去运动伪影技术 8.7.2 去后颅窝伪影技术 8.7.3 去金属伪影技术 8.7.4 去射线束硬化伪影技术 8.8 自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 8.9 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合 8.10 自动胶片打印功能 8.11 自动降噪技术 8.12 CT电影：播放速度≥30幅/秒 8.13 心脏成像功能: 8.13.1 心电监护装置 8.13.2 前瞻性门控扫描 8.13.3 回顾性门控扫描 8.13.4 具备室性早搏校正功能 8.13.5 自适应扇区：单扇区、两扇区、三扇区 8.13.6 心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑 8.13.7 整个序列多期相重建 8.13.8 单幅图像多期相重建 8.13.9 自动选择最佳期相 8.13.10 一键冠脉提取 8.13.11 主要血管自动命名≥3支 8.13.12 自动识别血管中心线，并可进行编辑，延长，修改和连接 8.13.13 冠脉及心脏的三维成像 8.13.14 冠状动脉狭窄分析 8.13.15 血管拉直分析 8.13.16 随鼠标移动自动显示主要血管名称 8.13.17 冠状动脉斑块分析，包括性质分析，体积分析 | 台 | 1 |

第二标段：实时四维彩色多普勒超声诊断仪

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 实时四维彩色多普勒超声诊断仪参数 一、 数量：主机1套 腹部凸阵探头：1个 腔内微凸探头：1个 腹部容积探头：1个 腔内容积探头：1个 二、 主要规格及系统概述 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： ★2.1.1 液晶显示器≥23英寸，全方位关节臂旋转。 2.1.2 液晶触摸屏≥12.1英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 2.1.3 数字化二维灰阶成像单元 2.1.4 数字化彩色多普勒单元 2.1.5 数字化能量多普勒成像单元 2.1.6 PW脉冲波多普勒成像单元 2.1.7 CW连续波多普勒成像单元 2.1.8 实时四维成像单元 ★2.1.9 二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 2.1.10 胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型 ★2.1.11 二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 ★2.1.12 二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。需要附产品白皮书，并有相关二维立体血流成像的描述说明。 2.1.13 组织多普勒成像技术 2.1.14 弹性成像技术 2.1.15 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 ★2.1.16 主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。（附指南示意图） ★2.1.17 具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（附IDEA图文扫描助手）。 2.1.18 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 2.1.19 具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 2.1.20 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 2.1.21 系统动态范围≥400dB （需提供原厂技术白皮书证明） 2.2 容积四维成像技术： 2.2.1 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 2.2.2 断层超声显像技术 2.2.3 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 2.2.4 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 ★2.2.5 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（附图） 2.2.6 STIC时间空间相关成像技术 ★2.2.7 胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。（附8个切面屏幕截图）。 2.2.8 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 2.2.9 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 ★2.2.10 可支持高频线阵容积探头，提供探头型号 （需附技术白皮书证明） ★2.2.11 胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。（附图） 2.3 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 2.3.1 一般测量 2.3.2 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 2.3.3 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 2.3.4 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 2.3.5 自动NT测量技术 2.3.6 自动IT测量技术 2.3.7 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 2.3.8 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI 2.4 图像存储、管理及回放重现 2.4.1 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA 2.4.2 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 2.4.3 超声图像存档与病案管理系统 2.4.4 回放重现单元 2.4.5 硬盘容量≥1 T 2.4.6 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 ★2.4.7 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（需附原厂技术白皮书证明） 2.5 技术参数要求 2.5.1 监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器 2.5.2 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 2.5.3 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 2.5.4 ≥12英寸多点触控触摸屏 2.5.5 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 2.5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 2.6 探头 2.6.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 2.6.2 腔内微凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz 2.6.3 腹部二维凸阵探头：超声频率1.0 — 6.0 MHz，具备XDClear技术 2.6.4 腹部容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz，阵元数≥192 。 *2.6.5 腔内容积探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz，容积成像角度≥120°*180° 2.7 二维灰阶及容积成像主要参数 2.7.1 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； 2.7.2 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 2.7.3 数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键 *2.7.4 二维成像扫描深度≥46cm（需提供原厂白皮书，并附图证明） 2.7.5 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 2.7.6 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 | 台 | 1 |

第三标段：彩色多普勒超声诊断仪、病人监护仪等设备

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 1.★10英寸彩色显示屏，支持同屏显示13道波形 2.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断； 三、数据存储 1.90小时连续参数数据，90小时全息波形，60000组NIBP数据； 2.4000组生理报警事件、心律失常事件； 3.★标配内置＞6G的SD永久存储卡：内置卡数据存储更稳定，支持掉电存储，防止监测数据丢失； 四、性能参数 1.支持选配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率； 2.★心电增益有：1.25mm/mv (*0.125), 2.5 mm/mv (*0.25), 5 mm/mv (*0.5),10 mm/mv (*1), 20 mm/mv (*2), 40 mm/mv (*4),自动增益，多种选择，满足临床需求； 3.★共模抑制比：弱滤波>90dB，监护、强滤波>102dB； 4.★ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全； 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式； 6.★具有NFC模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况； 7.★具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性； 8.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护； 9.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站； 10.★技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况； 11.具有声光双重三级报警，并可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率； 12.★血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确； 13.★血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤； 14.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网； 15.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、USB口、电源线卡扣（防止电源脱落）。 | 台 | 7 |
| 2 | 单道微量注射泵 | 1.产品型号: 单道微量注射泵 2.技术参数 ★2.1 注射器规格 20ml、30ml、50m1； ★2.2 注射速率 50ml:0.1ml/h-1200ml/h(0.1-999ml每级0.1ml/h,1000ml以上每级1ml/h)适用于麻醉诱导、局部化疗； 30ml: 0.1ml/h-600ml/h (每级0.1ml/h)； 20ml: 0.1m1/h-399.9ml/h(每级0.1m1/h)； ★快速速率 1200ml/h（50ml注射器) 600ml/h(30ml注射器) 399ml/h(20ml注射器) 2.3累计容量：0.1-9999ml(0.1-999,以0.1ml/h递增;1000ml以上，以1ml/h递增)； 2.4限制量：0-9999ml 2.5精度：≤±2% (泵本身机械精度≤±1%) 2.6电源：AC220V±22V 50HZ±1HZDC12V，充电16小时后可持续工作4小时以上； 2.7环境条件：温度5-40℃，相对湿度 20%―90%； 3.功能 3.1自动识别注射器规格 ★3.2选择注射器:有13种目前使用最广泛的品牌注射器供选择； ★3.3压力限制选择:低压(L)和高压(H),出厂值为低压(L)； 3.4输出总量查询:在输注过程中可以按∑键查询输出总量； 3.5快速输液控制:注射前排空及其他需要快速输注的场合； 3.6快速推进键保险: A:为了避免误触发,不计入总量时,快进键只有在STOP状态卜才可用； B:计入总量,快进键在START状态下可用； 3.7流量设定键锁定:为了避免误触发,流量设定键只有在STOP状态下才可用； 3.8市电及内置电源指示:指示当前所采用的供电电源； 3.9RS232电脑接口 ★3.10突进释放:在OCCLUSION报警后自动释放管路内的压力,避免药液因瞬问压力冲进病人体内而造成危险； 3.11限制量设定:设定使用限制量,当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警； ★3.12KVO速率:在药液注射完后,仍以0.5ml/h的速率注射； 3.13各种报警: ★A:注射器安装不正确报警(报警信息会记录到芯片里):1.压板没压；2.注射过程中取下； ★B:推杆安装不正确报警 C:残留报警:药液剩余1.5ml时,发出报警 D:注射完毕报警:注射完毕发出报警 ★E:低电压二次报警:使用内置电池供电,电池低电压时发出警报声并内置电池指示灯闪烁； 第一次报警可用3O分钟(低速率状态下)，提醒用户请及时充电；第二次报警即停机； F:电源线脱落报警:电源线意外脱落或接触不良发出报警声； G:限制量到报警:实际输出量等于预先设置的限制量时停止注射并发出报警声； H:阻塞报警:管路堵塞时,发出报警声并occ1usion指示灯亮； I:开机2分钟后无操作报警:开机并按过FAST或流量设定键,2分钟之后如没有进行任何操作发出报警声； | 台 | 5 |
| 3 | 输液泵 | 一、【性能参数】 1.速率：1ml/h-1200ml/h(最低每级1ml/h) 冲洗速率：1000ml/h KVO速率：0ml/h-5ml/h 2.阻塞报警阈值：高:900mmHg±200mmHg(120KPa±26.7 KPa) 中:500mmHg±100mmHg(66.7KPa±13.3 KPa) 低:75mmHg±50mmHg(10KPa±6.6 KPa) 3.输液精度：≤±5% 4.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25µL 5.输液历史记录：至多1500条（约7天记录，可从泵上查询） 6.输液量：1ml-9999ml 7.累计量：0ml-9999ml(每级0.1ml) 8.报警提示：输液完毕报警、即将输液完毕报警、输注不畅（预报警）、管路阻塞报警、管路气泡报警、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕； 9.电源：AC220V，50HZ；内置电池：DC12V充电电池组； 10.运行环境条件：温度＋10℃-＋40℃，相对湿度20%-90%； 11.运输和贮存条件：温度－40℃-＋55℃，相对湿度≤95%； 12.类型：I类CF型 13.IP等：IP*4属防溅水设备 14.外形尺寸：282mm(宽)* 115mm(高)* 168mm(深) 15.输液器：可以选用5个厂家以上生产的一次性使用输液器 16.适用范围：通过输液泵产生的正压来控制注入患者体内液体（药液、营养液等）流量用。 二、【功能参数】 输液方案设置 快速输液控制 三档阻塞报警阈值设置 压力动态显示 快进键保险 整机防溅水设计 输液历史记录查询 速率单位选择 超声波气泡探测 市电及内置电源指示 护士呼叫接口 RS232电脑标准接口 车载电源接口 中文提示错误操作 速率自动换算 1500条历史记录（黑匣子） | 台 | 2 |
| 4 | 电子血压计 | 主要参数 1.产品类别：电子血压计； 2.测试位置：上臂式； 3.测试范：测量精确度：±3mmHg； 4.可测心率不齐； 5.其他功能：测量手腕/手臂周长：20-34cm、人性化易卷绑袖带（左右有可用）、血压值/脉搏显示、高血压提示：数字闪烁、心律不齐提示、体动提示； 6.Digital Sensor数码感应。 | 个 | 2 |
| 5 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； 2.★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； 3.★无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动； 4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 5.≥5英寸高清TFT液晶屏，60°角度内任意翻转； 6.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； 7.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； 8.★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； 9.飞梭和硅胶按键操作； 10.易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关； 11.隐藏式提手，方便移动； 12.★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 13.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； 14.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 15.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 16.双胎心率重合报警(SOV)； 17.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； 18.★50小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； 19.具有查找监护记录功能； 20.中英文操作界面； 21.可选配大容量锂电池供电；可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 22.★内置通讯接口，可与监护、血气分析仪中央站组成网络系统； | 台 | 4 |
| 6 | 超声多普勒胎心监测仪 | 一、概述 超声多普勒胎心监测仪（简称：胎心仪）用于胎儿心率检查。 二、主要技术指标 1.工作条件： ⑴环境条件： a）环境温度：5℃～40℃； b）相对湿度：≤80%； c）大气压力：860hPa～1060hPa； ⑵充电器电源：交流电压220V22V；频率50Hz1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为250V，1A，F； ⑶内部电源：镍氢充电电池组,直流电压4.8V,≥650mAh。 2.声工作频率：声工作频率与标称额定声工作频率的偏差应不大于±15%，额定声工作频率：2.5MHz； 3.综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度应不小于90dB； 4.连续工作时间：在正常交流电压情况下，连续工作时间应达到8h； 5.胎心率测量范围：65～210次/min；测量误差：±2次/min； 6.额定超声工作频率：1MHz～8MHz； 7.在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时,所采用的多普勒频率为:25Hz～600Hz。反射靶速度为:1cm/s～40cm/s； 8.空间峰值时间峰值声压:<1Mpa； 9.输出超声功率：<15mW； 10.超声换能器敏感元件的有效面积:0.393 cm²～1.766 cm²； 11.正常使用时,对超声耦合剂及其声特性阻抗的要求为:水性高分子凝胶,声阻抗与人体软组织相近,对皮肤无刺激,对探头无损伤；应使用具有产品注册证的超声耦合剂； 12.主机外型尺寸：138mm*94mm*95mm； 13.主机加换能器重量：0.52kg； 14.输入功率：不大于10VA； 15.工作制：连续工作制； 16.声输出参数满足以下条件: 峰值负声压: p_<1Mpa 输出波束声强: Iob<20mW/cm² 空间峰值时间平均声强: Ispta<100mW/cm² | 台 | 2 |
| 7 | 手术无影灯 | 1.光源寿命超过五万小时； 2.灯头采用一体化旋压成型工艺，超薄的结构设计，灯头厚度≤130mm，外壳使用航空铝型材； 3.控制系统：采用PWM技术无级调光，微电脑数字控制，并有记忆功能和电压负反馈控制，使 AC100-240V 宽电压工作稳定，抗干扰能力强。2.4寸真彩液晶屏按键系统操作界面，具备25%、50%、75%、100%的照度色温快速调节键。可选配4.3寸真彩液晶全触屏控制系统； 4.产品通过电磁兼容检测（需提供相关证明文件）； 5.内部光源板使用ABS+铝基板的结构，散热效果好，重量更轻； 6.灯头采用80（700mm直径母灯）/48（500mm直径子灯）颗LED光源，分为多个光源组，每组光源由CPU单独控制，任意一组失效不影响整体使用； 7.具备腔镜照明模式，微光照明模式，标准照明模式，一键切换，需根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度； 8.可选配功能：双灯头具备互控功能，两个控制器可以相互控制对方的色温，腔镜，照度等，以及两个灯头同步调节色温、照度等； 9.可选配手势感应功能，能够实现非接触式调节亮度； 10.方形平衡臂，方形旋转臂悬挂系统，六组关节联动，可360°无限旋转，部分关节可达540°旋转； 11.恒流驱动设计，使工作电流永远处于稳定状态，延长使用寿命； 12.PMMA光学透镜，具有独特的聚光技术，光效高，功耗低，光源寿命长； 13.新型中置消毒手柄外观无螺丝，采用PPSU材料，内置卡扣360度可拆装，设计美观大方，可经高温高压清洗消毒； 14.色温：4000-5000K，100档可调； 15.照度：40000-160000LUX，100档可调，符合国家标准； 16.光斑直径：120-300mm，可调节，非定焦； 17.显色指数：≥95，照明深度：≥1000mm； 18.术野温升≦0.5℃；医生头部温升≦1℃； 19.灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，厚度≥6mm，透明性极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀； 20.LED手术无影灯需通过ISO13485、CE认证。（需提供相关认证文件） | 台 | 1 |
| 8 | 电动综合产床 | 一、技术规格： 长1950±50mm，宽700±20mm 辅助板尺寸，为700*600mm 床面最低最高（650-920mm）±50mm 前倾≥10°， 后倾≥12° 背板上折≥70°，背板下折≥5° 腿板外折≥90°（可拆卸） 输入功率：150VA+10％，电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz 二、产品材质及性能要求： 1.床主体采用优质钢板喷塑，底座采用高强度ABS一次成型，表面喷塑处理，耐腐蚀、易清洗； 2.床垫采用高密度记忆海绵一次成型，无缝隙，并采用凹凸人体型原理的设计,保证病人均匀受力和人体的舒适度； 3.采用三段式床身设计：背部段、臀部段、腿部段； 4.采用电动液压控制系统，双控制器控制各种动作； 5.配有不锈钢污物盆及其它附件，可下折放置，使用方便简洁； 6.配有搁臂架，折叠后可做护栏； 7.腿板可做辅助台，可外折、可拆卸； 8.配有可折叠式拉手杆，位置前后可调； 9.配有刹车装置，方便手术台移动。 三、基本配置： 托腿架：1付，蹬脚板：1付，拉手杆：1付 不锈钢污物盆：1只，搁臂架：1付，脚踏遥控器：1个，手持遥控器：1个，电源线：1根 | 台 | 2 |
| 9 | 低负压吸引器 | 1.技术规格： 电源：AC220V±10% 50Hz 泵结构：电磁泵 负压调节范围：0-25KPa 吸液瓶：1000ml 吸液量：≥900ml/min 输入功率：18VA 噪音：≤60dB 2.产品的材质、结构要求：外壳采用优质ABS工程塑料制作，轻便坚固，手提式； 3.产品性能：专为医院实施低负压吸引而设计亦可作新生儿粘液吸引； 4.基本配置 透明硅胶管1根 熔丝管2个 | 个 | 2 |
| 10 | 立柜式空气消毒机 | 1.安装方式：立柜式； 2.使用体积：≤150m³； 3.用途：设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理； ★4.消毒效果：设备持续工作1小时，可使150m3房间空气中的自然菌的消亡率≥94.31%。20m3试验室内白色葡萄球菌杀灭率为99.98%。需提供相关检测报告； ★5.高效净化空气：内置多级过滤器，并结合等离子体发生装置可去除苯、甲苯、二甲苯、氨气、一氧化碳、烟雾等。并有大量负离子清新空气； ★6.等离子体发生装置寿命 ≥40000小时，需提供相关检测报告； ★7.等离子体浓度：9.0*10^17-2.7*10^18cm-3 ，需提供相关检测报告； 8.电源要求：工作电源: 220V，50Hz ； 9.输入功率：≤150 W； 10.循环风量：1530m³/h； 11.动态消毒：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物； ★12.臭氧泄漏量：≤0.031mg/m³，需提供相关检测报告； 13.动态功能：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物； 14.工作模式：提供手动、自动定时三种工作模式供用户选择： 手动模式：默认消毒时间为1小时； 自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 定时模式：根据需要可设定六个时间段覆盖全天24小时工作。 15.累计工作时间显示：具有累计工作时间记忆功能，并可通过液晶屏进行显示； ★16.程控数量及覆盖时间：程控程序数量6组，可覆盖全天24小时工作； 17.智能提示功能：具备等离子故障报警、风机故障报警及过滤网清洗提示功能。 | 台 | 5 |
| 11 | 无菌柜 | 规格：900*400*1800mm 1.整体采用1.2mm厚的304不锈钢经过剪板，冲压成型后经过氩弧焊和电焊机配合焊； 2.四实门设计，有效的隔离外部细菌； 3.隔层板采用1.2mm锈钢板折弯； 4.铰链开合无噪音防锈，耐腐蚀； 5.拉手采用一字型拉手。 | 个 | 2 |
| 12 | 抢救柜 | 规格：850*520*930mm 1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金柱四柱承重； 2.上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3.正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：508*358*68mm，两中抽面120mm，内空：508*358*110mm，一深抽面240mm，内空：508*358*220mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115*28mm、防止液体及灰尘进入； 4.左侧：除颤器平台（可与输液架左右互换）、隐藏式副工作台、可拆式档案盒； 5.右侧：隐藏式伸缩输液架、旋转3L锐器盒、双污物桶分色； 6.背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线； 7.底部：插入式四只4寸豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 个 | 1 |
| 13 | 手术器械台 | 1400*450*870mm 1.采用直径 25*1.5mm 厚优质不锈钢管成型，氩弧焊和电焊机配合焊接； 2.双层扇形设计，每层三面均带围栏，台面采用1.0mm厚的304优质不锈钢板成型，车台面承载能力达到100kg以上； 3.脚轮：采用万向高级树脂静音轮，表面ABS包塑处理，并都配刹车安全可靠。 | 个 | 1 |
| 14 | 婴儿辐射保暖台 | 1.采用计算机原理伺服控制温度方式； 2.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 3.设置温度、皮肤温度、加热功率、故障报警显示窗分屏显示； ★4.辐射头反射罩采用模压成型，床面温度更均匀稳定； ★5.独立的超温保护系统，双单片机控制系统； 6.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 7.婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸； 8.具有自检功能，多种故障报警提示； 9.前面板具有温度校正功能； 10.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 11.具有数据储存功能； 12.具有APGAR评分计时功能； 13.具有LED照明灯； 14.基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架； 15.主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤600VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：32℃～37.5℃ 选配温度控制范围：25℃~38℃ 肤温显示范围：5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ ★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 床面温度均匀性：≤2℃ 辐射箱水平角度：±90°转动 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 ★产品设计使用寿命＞7年。 | 个 | 2 |
| 15 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg； 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； 5.除颤充电迅速，充电至200J≤5s； 6.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能； 7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm； 8.可选配血氧饱和度监护功能； 9.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤； 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； 11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； 12.支持中文操作界面、AED中文语音提示； 13.彩色TFT显示屏>7”, 分辨率640*480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； 14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s； 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； 16.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002； 17.具备良好的防水性能，防水级别IPX4； 18.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击； | 台 | 1 |
| 16 | 治疗车 | 1.治疗车框架采用直径 25*1.2mm 厚的优质不锈钢管； 2.台面及抽屉采用1.0mm厚的优质304不锈钢板，承载能力达到 150 公斤以上，抽屉两侧配有滚珠滑轨； 3.每层均分配护栏确保上面所放物品不会滑落。下层配有一个优质橡胶塑料水桶； 4.最下方配有四个高级静音轮，运行平稳无噪音，并配有对刹功能操作方便。 | 台 | 10 |
| 17 | 护理车 | 1.采用优质0.8mm厚的304不锈钢板以及优质不锈钢管、弯把以及三层设计每层可放置不同的床单。上方配有一个抽屉可放置一 些拆装被褥的必需品，后方配有挂式污物布兜； 2.脚轮：采用万向高级树脂静音轮，表面ABS包塑处理，并都配刹车， 安全可靠。 | 台 | 1 |
| 18 | 产床 | 1.规格：1800*500*800mm 2.起背倾斜度70°，腿部倾斜度40°，床体中间下方装有漏斗一个，床体两侧各装有托腿架一个； 3.材质：床框采用优质直径32mm,厚度1.5mm优质钢管焊接； 4.床面配优质革皮，海绵厚度4cm。 | 个 | 1 |
| 19 | 豪华升降平车 | 规格：193*64*54/84cm 1.车体钢体喷塑，床板为PP树脂材料一次注制成形，两段式床面板，宽度：58-64cm； 2.两片式PP护栏，护栏采用PP工程塑料一次注塑成型，PP树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽，床两边有挂钩； 3.后背可以升降气杆控制、床板位置调节：背板0-75度； 4.万向轮：Φ15cm中控静音脚轮，中控刹车； 5.配有sus304 不锈钢升降式输液架； 6.最大承载：250kgs,配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。（外面是防水细帆布，里层是2cm的海绵）； 配置: 优质304不锈钢输液架：一根 床垫：1张 中控第五轮：1个 7.采用中控刹车系统，车面为分体结构，上体采用汽簧作支撑力源，操作简易、方便。 | 台 | 2 |
| 20 | 洗胃机 | 1.适用于医院抢救服毒、食物中毒患者、手术前洗胃； 2.采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源，免维护； 3.感应阀门无卡死现象； 4.具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制； 5.自控时间可调； 6.流量：≥2L/min； 7.自控：冲液量为：≤350ml/次，吸液量为：≤450ml/次； 8.压力控制：0～50KPa； 9.噪声:≤60dB(A)； 10.过滤瓶：800ml(PC塑料)*2； 11.电源：AC220V 50Hz； 12.输入功率：110VA。 | 台 | 1 |
| 21 | 低速台式离心机 | 低速台式离心机 1.最高转速4200r/mom.最大相对离心力31000*g； 2.配置：10ml*8*4，5ml真空采血管*12*4。 | 台 | 1 |
| 22 | 生物显微镜 | 1.工作条件 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行； 1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座； 2.主要技术指标 2.1生物显微镜 2.1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm； 2.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度：140mm； 机械固定载物台, (W*D): 211mm*154mm 移动范围 (X*Y): 76mm*52mm 载物台XY移动可锁定 2.1.3调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5μm； 2.1.4聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场； 2.1.5照明系统；内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时； 2.1.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100； 2.1.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本； 2.1.8物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）； 2.1.9防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜需做抗菌、防霉处理； 2.1.10光学元件均为环保无铅玻璃。 | 个 | 1 |
| 23 | 冷藏柜 | 1.温度范围（℃)：冷藏(2~8) 2.湿度范围（RH)：35%~75% 3.额定电压：220V/50HZ 4.整机功率(W) ：290 5.有效容积(L) ：≥400 6.制冷剂 ：R134a 7.整机尺寸（mm）：600*620*1900 8.内胆尺寸（mm)：520*500*1460 ★9.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低; 10.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定; 11.微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%; 12.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%; 13.温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存; 14.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况; ★15.除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈; 16.双层中空钢化玻璃门，保温性能好，配有安全门锁; ★17.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）; ★18.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点; ★19.蒸发器配置加热丝。 | 个 | 2 |
| 24 | 生物安全柜 | 1.安全柜基本参数： （1）分类：B2型，100%外排， （2）外部尺寸≥（L*D*H）1100mm*750mm*2250mm； （3）内部尺寸≥（L*D*H）940mm *600mm*660mm。 （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：1050 m³/h （7）额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% （11）使用人数：单人 2.生物安全性： （1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1*105 （2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 3.结构参数： （1）安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； （2）工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； （3）工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； （4）福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； （5）柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； （6）合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷； （7）前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； （8）超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； （9）脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便； （10）遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便； （11）具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； （12）严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 （13）前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； （14）风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%； （15）报警系统： （15.1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （15.2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （15.3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （15.4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， （16）安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护； （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，增加安全柜的使用寿命； （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁； 4.设备配置清单：主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、排风管1个、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。 | 个 | 1 |
| 25 | 移动式空气消毒机 | 1.安装方式：移动式； 2.使用面积 ≤120m³ 3.用途：设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理； ★4.消毒效果：设备持续工作1小时，可使120m³房间空气中的自然菌的消亡率≥93.6%。20m³试验室内白色葡萄球菌杀灭率为99.98%。需提供相关检测报告； ★5.高效净化空气：内置多级过滤器，并结合等离子体发生装置可去除苯、甲苯、二甲苯、氨气、一氧化碳、烟雾等。并有大量负离子清新空气； ★6.等离子体发生装置寿命：≥40000小时，需提供相关检测报告； ★7.等离子体浓度：1.14*10^18-3.6*10^18cm-3，需提供相关检测报告； ★8.甲醛去除率：不小于91.8%，需提供相关检测报告； ★9.苯去除率：不小于82.8%，需提供相关检测报告； 10.电源要求：工作电源，220V，50Hz； 11.额定功率（W）：≤60； 12.循环风量：1026m³/h，需提供相关检测报告； 13.动态消毒：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物； ★14.臭氧泄漏量≤0.052mg/m³,需提供相关检测报告； 15.动态功能：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物； 16.工作模式：提供手动、自动定时三种工作模式供用户选择： 手动模式：默认消毒时间为1小时； 自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 定时模式：根据需要可设定六个时间段覆盖全天24小时工作。 17.累计工作时间显示：具有累计工作时间记忆功能，并可通过液晶屏进行显示； ★18.程控数量及覆盖时间：程控程序数量6组，可覆盖全天24小时工作； 19.智能提示功能：具备等离子故障报警、风机故障报警及过滤网清洗提示功能。 | 台 | 21 |
| 26 | 立式消毒锅 | 1.技术参数： 1.1主体 1.1.1容积：80L 1.1.2设计压力：-0.1～0.28MPa 1.1.3设计温度：142℃ 1.1.4工作压力：0.23MPa 1.1.5温度范围：105℃～138℃ 1.1.6熔解温度：40.0℃～100.0℃ 1.1.7保温温度：40.0℃～134.0℃ 1.1.8时间灭菌：0～9999min 1.1.9保温：0～9999min 1.1.10预约：0～9999min 1.1.11内腔尺寸：（Φ*L）Φ386*695mm 外形尺寸：（L*W*H）610*546*1030mm 腔体材质 ：06Cr19Ni10不锈钢 电源：AC220V,50Hz 功率：5.3kVA 附件：不锈钢提篮2个 2.管路系统 2.1控制阀门：直动式电磁阀1个，质量稳定可靠，手动球阀1个 2.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 2.3注水排水方式：手动注水、手动排水 2.4冷凝装：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排； 2.5压力表：量程：-0.1～0.5MPa，精度等级：1.6级以上； 3.控制系统 3.1操作方式：面板感应式操作； 3.2控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 3.3无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； 3.4界面显示：液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能； 3.5流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制； 3.6周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数； 3.7延时启动功能 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时； 3.8传感器故障自检及保护功能 设备自动检测传感器故障，并声光指示： 报警显示 出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除 排汽模式 可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 排气模式 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 3.9保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～134℃； 保温时间可设定范围0～160时 3.10固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能： 熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～9999分 3.11水位检测报警功能 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源： 温度指示器 配置固定温度传感器，可选配可移动温度传感器； 温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃ 温控模式 单温度控制，可选配双温度控制，实现对液体温度精确控制。 3.12自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 3.13权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 3.14安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 4.程序系统：需设有实验室程序、自定义程序。实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序等；自定义程序可储存100个不同参数的程序。 | 个 | 1 |
| 27 | 紫外线空气消毒车 | 1.消耗功率：≥60W； 2.产品外型尺寸：450*430*1180MM； 3.灯管调节角度：0-160°； 4.消毒车箱体采用0.8MM优质钢板成型，静电喷涂，外型美观，质地厚重不易变形； 5.底座采用高强ABS塑料注塑成型，轻便耐用。 | 台 | 1 |
| 28 | 通风柜 | 1.通风柜外壳整体采用1.2mm 厚优质冷轧钢板； 2.内胆及导流板采用5mm灰色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂； 3.染色台面采用2mm厚SUS304不锈钢拉丝板折边成型，如水槽和台面制作成一整体； 4.控制开关采用12V触摸式开关，集中控制整个电路系统； 5.上柜体带上下移门移动，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节高度； 6.通风柜表面风速≥0.5m/s，排风量为≥1500m3/h，且噪声小； 7.低噪音离心风机，噪音：≤60Db(a)； 8.实验室专用龙头，高标号加厚铜材料经久耐用，不会出现渗水、断裂现象； 9.尺寸：1500*850*2350mm、1200*1100*2350mm，可根据实际尺寸定制； 10.排风管道现场用250PVC管或铝箔管配做。 | 个 | 1 |
| 29 | 80L检验用纯水处理系统 | 80L检验用纯水处理系统 1 技术部分 ★1.1产水水质：水质满足电导率≤0.1us/cm，满足GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中，一级水水质标准； 1.2尺寸：550*450*1370mm ★1.3主要工艺及系统设计：1.工艺采用预处理系统+反渗透系统+纯化系统，运行压力0.2-0.3Mpa；纯水机中净化纯水的纯化柱可保障连续去除水中离子保证水的优质和稳定性。具有该功能的专业技术证明材料； 2.纯水机中的反渗透系统具有反渗透膜组件冲洗功能，对反渗透内部进行清洗、维护，进而保证无细菌、杂质残留；可提供该功能的专业技术证明材料； 1.4产水流量：产水量≥80L/hr @25℃，系统回收率≧30%； 1.5供水水源：城市自来水，原水水质满足GB5749-2006《国家生活饮用水卫生标准》。给水压力0.2MPa-0.3MPa，进水TDS≤200ppm； 1.6供电电源：电源AC220V/50HZ，控制电路电压为AC220V； ★1.7系统运行模式及故障报警：1、系统具备缺水/低压保护、运行超压保护、原水箱满水电磁阀关闭/缺水系统停机，纯水箱满水停机/缺水启动，水泵电机热过载保护，线路过流保护，漏电保护等功能；提供该功能的专业技术证明材料； 2.有缺水保护、压力保护、电导超标等多种安全报警装置和监测数显功能，电导率监测数值在线显示，纯水机具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽，能够使水质检测更精确，水质显示更直观，能够及时发现水质的变化； 3.电阻仪在线监测水质，及时反馈数值，保障水质； 1.8自动维护保养预处理系统自动正洗、反洗、吸盐、补水运行，全自动运行。反渗透具有RO膜防垢保护功能，反渗透自动在线冲洗、自动产水并且有显示屏提示； ★1.9运行控制：1.具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能，局部出现问题，系统自动停机，并能保证控制系统完善且稳定； 2.相关设备通过液位联锁实现自动运行，具备自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机、无人值守全自动控制、安全运行自动控制； 2 配置及售后部分 2.1 预处理系统：预处理系统采用快插快装设计，方便纯化柱的更换填装KDF阻垢剂、复合滤芯，降低离子浓度； 2.2 水泵，包括系统预处理原水泵，低噪音（低至60分贝以下）纯水隔膜泵，标配EMI吸收磁环； 2.3 反渗透系统膜片反渗透膜4支； 2.4 纯化柱溶解焊接成型的医用PP纯化柱壳体，避免了二次污染；快插快装设计，方便纯化柱的更换； 2.5 设备外观采用整体机箱设计，内置式50LPE储水箱；占地面积小，系统结构布置紧凑，有效节约空间，结构设计简单、可靠、拆装简便； 2.6 纯水系统兼容要求纯水机产水流量应保证目前科室内所涉及的管路用水流量要求，应与科室所涉及管路配套，与目前科室内所涉及的其他水处理设备兼容，自行勘察现场。 | 项 | 1 |
| 30 | UPS电源 | UPS电源 1.型号：3KVA 2.输入电压：110-300VA±5% 3.频率 40HZ-70HZ 4.功率因数 ≥0.99@额定电压 （100%负载） 5.输出电压 220VAC±1% 6.频率范围（同步校正）46HZ-54HZ@50HZ系统或56HZ-64HZ@60HZ系统 7.频率范围（电池模式）50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1 8.浪涌比率 3:1（最大） 9.波形失真 ≤3%THD（线性负载）≤5%THD（整流总谐波） 10.转换时间：交流到直流 0ms 11.逆变稳态响应时间 ＜4ms 12.波形：纯正弦波 13.效率：整机效率 ≥95% 14.电池：电池类型，阀控密封免维护电池 15.电池数量：12V7AH*6 16.充电时间：8小时充至90% 17.显示LCDorLED UPS状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、市电模式、电池模式 18.警告：电池模式每4秒响一次，电池电量低每1秒响一次，过载每0.5秒响一次，错误连续蜂鸣 19.环境湿度： 0-95%RH@0-40℃（不结露） 20.控制管理 RS-232/可选USB 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008Windows7/8,Linux,Unix,andMAC，可选SNMP电池管理支持SNMP管理与网络管理 | 个 | 1 |
| 31 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求 一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪 二、设备用途说明： 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。 三、主要技术及系统概述 3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： ★3.1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率； 3.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间； 3.1.3 数字化二维灰阶成像单元 3.1.4 数字化M型成像单元 3.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元 3.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元 3.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图 3.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理 ★3.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射； 3.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节； ★3.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键； 3.1.12 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持浅表探头； 3.1.13 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头） 3.1.14 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头 3.1.15 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度（附图）； ★3.1.16产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果； ★3.1.17 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作（附图），可随时调阅； 3.1.18 中文操作界面 3.1.19 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头； ★3.1.20 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量； 3.1.21 甲状腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Ti-RADS分级；提供专门的甲状腺报告设计； ★3.1.22 穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头（附图）； ★3.1.23 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个（附图）； 3.1.24语音备注：连接外接话筒，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放； 3.1.25 轨迹球操作 3.1.26 内置单块锂电池时间为≥50分钟 3.2 技术参数及要求 3.2.1探头规格 3.2.1.1 探头接口1个 3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz 3.2.1.3 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种 3.2.1.4 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率； 3.2.1.5 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等； 3.2.1.6 穿刺导向：具有穿刺引导线 3.2.1.7 扫描频率： 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz；中心频率：B型4段，谐波3段，CDFI 3段，PW 3段 电子线阵：可视可调中心频率4.0—13.0 MHz；中心频率：B型4段，谐波4段，CDFI 3段，PW 3段 相控阵探头：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz；中心频率：B型3段，谐波3段，CDFI 2段，PW 3段 ★3.2.1.8 相控阵探头扫描角度≥120°（附图） 3.2.2 B型成像主要参数 3.2.2.1 ≥256灰阶 3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段 3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒 3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用所需的外部调节及组合调节； 3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段 3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33 cm 3.2.2.7 系统动态范围≥261 dB；可视可调动态范围36-96dB 3.2.2.8 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥40帧；相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥60帧； 3.2.3 频谱多普勒 3.2.3.1多普勒发射频率可视可调 3.2.3.2 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；最小测量速度：≤1mm/s； ★3.2.3.3 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示（附图） 3.2.3.4 PW取样容积宽度1-16mm 3.2.4 彩色多普勒 3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示； 3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调 3.2.4.3 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM）； 3.2.4.4 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧； 3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 3.3.1 一般测量 3.3.2 妇产科测量 3.3.3 心功能测量与分析 3.3.4 多普勒血流测量与计算 ★3.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数（附图）； 3.3.6 泌尿科测量与分析 3.4 电影回放重现及病案管理单元 3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像； 3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节； 3.4.3 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中； 3.4.4 内置硬盘≥256GB SSD 3.5 输入、输出信号 3.5.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等 3.5.2 DICOM3.0接口部件 |  |  |

本标段核心产品为：彩色多普勒超声诊断仪

1.非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第四标段：电脑及办公设施

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电脑 | 1.产品名称：电脑一体机 2.配色方案：黑色 3.显示屏：≥23.8英寸LED背光1920*1080@60Hz 4.操作系统：默认Dos，支持Windows10 5.平台方案：英特尔 6.处理器架构：X86 7.处理器类型：英特尔奔腾G640541GH7主频双核四线程4MR=级缓存LGA1200 8.内存容量：≥8GB 9.硬盘容量：≥256GB 10.显卡：英特尔UHD Graphics 11.视频接口：N/A 12.高速数码接口：USB2.0*2/USB3.0*4 13.高清数字接口：HDMI 输出*1 14.宽带接口：RJ45*1 15.无线网卡：内置无线网卡(INTEL Wi-Fi 6AX201) 16.音响系统：内置2瓦喇叭*2 17.功耗(W) ≤109W | 台 | 16 |
| 二 | 办公设施 |  |  |  |
| 1 | 诊断桌 | 1600*700*760mm 1、需采用优质E1级环保颗粒板； 2、符合国标GB18580-2001及GB/T7911-1999的E1级检验标准，甲醛释放量≤1.5mg/100g 。 | 张 | 4 |
| 2 | 护士站吧台 | 4750*950*1100mm 1.柜体采用E1级密度板烤漆工艺； 2.台面采用优质石英石材质。 | 处 | 1 |
| 3 | 候诊区接诊台 | 1700*2200*1100mm 1.柜体采用E1级密度板烤漆工艺； 2.台面采用优质石英石材质。 | 处 | 1 |
| 4 | 会议桌 | 3300*1200*760mm，直边倒圆角 1.采用优质E1级环保颗粒板； 2.符合国标GB18580-2001及GB/T7911-1999的E1级检验标准，甲醛释放量≤1.5mg/100g 。 | 张 | 1 |
| 5 | 核酸检测、多功能检查室（办公桌） | 1400*700*750mm 1.采用优质E1级环保颗粒板； 2.符合国标GB18580-2001及GB/T7911-1999的E1级检验标准，甲醛释放量≤1.5mg/100g 。 | 张 | 20 |
| 6 | 连椅 | 一．椅座和椅背：椅座，椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，椅坐背是连体PU。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.5T㎜优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用6.0T㎜优质冷斩方钢，使用大型油压机器配合专用模具冷压成型，在连接处使用CO2保护焊进行拼接，再使用专用焊接模具定位，在规定点位使用CO2保护焊进行组合焊接。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质； 二.扶手与椅脚：采用优质冷轧钢板，厚度达1.2mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手位呈倒三角密封形状，线条感强。调节脚垫为黑色优质PP脚垫； 三.承重横梁：采用端面直径60mm、厚度2.5mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理； 四.五金部分由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型； 五.三人位座椅尺寸：1775*615*810mm 各部位的尺寸如下，单位mm 1.座椅的中心之间宽度：575mm左右 2.座椅宽度500mm座椅深度400mm, 座椅离地面高度：405mm 3.座椅总高度810mm，座椅总深度615mm，座椅总长度1775mm | 个 | 20 |
| 7 | 治疗柜 | 4000mm+3500*600*2000mm 1.采用优质E1级环保颗粒板； 2.符合国标GB18580-2001及GB/T7911-1999的E1级检验标准，甲醛释放量≤1.5mg/100； 3.台面采用优质石英石材质，耐腐蚀，耐擦拭。 | 处 | 1 |
| 8 | 处置柜 | 4000*600*2000mm 1.采用优质E1级环保颗粒板； 2.符合国标GB18580-2001及GB/T7911-1999的E1级检验标准，甲醛释放量≤1.5mg/100； 3.含两个大垃圾桶。 | 处 | 1 |
| 9 | 转椅 | 常规（蓝） 1.面材：采用优质E1级密实网布； 2.泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，需通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%； 3.采用优质五星脚架，美观时尚，垂直静荷重1140KG； 4.气压棒：120mm行程，氮气填充，纯度达到99%，反复压测10万次无漏气、无损坏； 5.PU扶手，椅背可倾仰、可锁定；功能：外观时尚、简约，与桌子搭配协调； | 把 | 14 |
| 10 | 诊断椅 | 常规 1.面材：采用优质E1级密实网布； 2.泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%； 3.采用优质五星脚架，美观时尚，垂直静荷重1140KG； 4.气压棒：120mm行程，氮气填充，纯度达到99%，反复压测10万次无漏气、无损坏； 5.PU扶手，椅背可倾仰、可锁定；功能：外观时尚、简约，与桌子搭配协调； | 把 | 14 |
| 11 | 方凳子 | 450*400*450mm 1.采用优质E1级环保颗粒板； 2.符合国标GB18580-2001及GB/T7911-1999的E1级检验标准，甲醛释放量≤1.5mg/100g ； 3.钢架碳粉喷涂处理，配尼龙胶套。 | 个 | 30 |
| 12 | 医用ABS床头柜 | 470*470*750mm 1.ABS注塑成型； 2.上部一个储物格，一个抽屉，下部一个柜子。 | 个 | 32 |
| 13 | 六门衣柜 | 900*420*1850mm 1.厚0.6mm铁皮柜体； 2.喷热塑性粉末涂料 | 个 | 8 |
| 14 | 医用病床(单摇床) | 成人单摇成人病床参数 1.外形尺寸:标准床体高度500(mm)，长2050(mm)，宽900mm。 2.功能:背部倾斜度:0-70度 3.床体承载重量:5400kg+ 4.头床尾板为ABS 5.床架、床梁选用国标优质冷轧钢管成型制造，钢壁厚度;1.8-2.0mm； 6.床面选用国标优质冷轧板成型制造，钢板厚度;1.5an，床面有圆型孔冲压、条型孔冲压与折板可供选择； 7.床架及床部件焊接工艺为直流氩弧焊焊接。床体经“双重抗锈表面处理”，增加磷化处理，表面为自动设备静电粉末喷涂； 8.摇杆:金属可折叠下收式手摇把，具有极限保护装置，保护摇杆之上限及下限； 9.床尾板带插入组合式病历卡装置； 10.护栏:采用ABS大护栏可升降护栏，外形美观，操作自如，坚固耐用，方便病人上下； 11.脚轮采用国产优质125mm外包静音脚轮，中控刹车，移动灵活，制动可靠； 12.床底中部具备左、右两个引流袋挂钩； 13.不锈钢输液架;不锈钢材质，为伸缩式结构，调节高度1000-1600mm； 14.医用床垫，防水面料，高密度海绵内心。 | 个 | 32 |
| 15 | 诊断床 | 不锈钢诊断床技术参数 1.规格:L1900*W700*H600mm； 2.床腿为25*50mm 的方管，管壁厚为1.2mm，整体喷塑。床面使用优质人造革包面，内衬海绵。 | 个 | 4 |
| 16 | 灯箱(观片灯) | 一、产品规格及功能要求(一)观片灯 1.技术参数 1.1采用高强度铝合型材整体成型技术制作箱体框架； 1.2★采用不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易； 1.3符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温和电器安全等标准； 1.4面框采用特制申泳铝型材材料 1.5★观片灯屏幕亮度>4000cd/㎡ 2.需购设备配置要求 2.1主机1台 2.2说明书1本 2.3保修卡1张 2.4保险管2粒观片灯外形尺寸 3.功率消耗(W)、规格外形尺寸(MM) ≤45 单联 440*580*100 ≤90 双联 800*580*100 ≤120 三联 1160*580*100 ≤180 四联 1504*580*100 ≤225 五联 1854*580*120 ≤240 六联 1160*1095*120 双层屏幕 ≤360 八联 1504*1095*120 双层屏幕 ≤450 十联 1854*1095*120 双层屏幕 <180 双联双层800*1095*120 双层屏幕 | 个 | 4 |
| 17 | 热水器 | 1.毛重：≥25KG 2.产品净重:≥22KG 3.加热功率：3300W 4.最大容积：≥60L 5.加热方式：双管加热 6.内胆材料：金刚 7.防水等级：IPX4 8.电压/频率：220V/50Hz 9.参数： 容量：60-79L 能效等级：一级节能 类型：储水式电热水器 外观设计：圆筒型 控制方式：APP控制 特征特性：无缝胆，变频加热，s速热增容 | 台 | 2 |
| 18 | 加药柜 | 2300mm+1600*600*2000mm 1.采用优质E1级环保颗粒板； 2.符合国标GB18580-2001及GB/T7911-1999的E1级检验标准，甲醛释放量≤1.5mg/100； 3.台面采用优质石英石材质。 | 处 | 1 |
| 19 | 货架 | 2000*600*2000mm 1、冷钢压制，烤漆。 | 组 | 6 |

本标段核心产品为： 电脑

1.非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第五标段：全自动生化分析仪

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | ★1.速度：生化测试恒速≥800测试/小时；ISE测试≥600项/小时；生化+ISE速度≥1200T/H； 2.检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法； ★3.试剂位≥120个试剂位，试剂仓温度2～8℃；具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加； 4.同时在线分析项目数：大于70个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂； ★5.仪器支持HbAlc全血直接上机测试功能； ★6.样本位：可通过圆盘和轨道两种进样方式加载的样本，同时可容纳样本数量≥430个； 7.具备高值样本自动稀释重测； ★8.模块化设计：可与同品牌生化分析仪或化学发光分析仪组成级联； 9.最小反应体积：最小反应体积≤105ul，有效节省试剂成本； 10.反应杯:永久性玻璃反应杯 11.样本、试剂针功能：具有自动冲洗、液面检测、垂直和横向防撞保护、随量跟踪、堵针和空吸检测功能； 12.样本管:可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等； ★13.温控系统：采用非水浴方式，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养。 | 台 | 1 |

# 第四章 评标办法

### 资格审查前附表

| 审查 主体 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | - 2.1.1 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证 | 投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；投标人为国内产品制造商，须提供有效的医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商（经销商），须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）； |
|  |  | 信用要求 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【投标单位查询主体为企业，查询时间需在本招标公告发布之后；招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体并对应投标文件复核所附信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。】 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供【在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息】 |

1.资格审查

开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

- 评标办法前附表

第一标段评分办法：

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 标 委 员 会 |  | 2.1.1 符合性审查标准 | 投标函签字盖章 |  | 加盖电子公章，并有法定代表人或委托代理人签字或盖电子章 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 采购内容 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 交货 (安装、调试) 期 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 质保期 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标报价 |  | 不高于招标控制价（最高限价） |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100 分) | 报价得分：30分 技术部分：50分 商务部分：20分 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.2 （1） | 报价得分 （30分） |  | 投标报价 评分标准 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 价格扣除：供应商为小型或微型企业制的，则给予该供应商报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商为大型和中型企业的不适用本款规定。根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业，给予报价20%的扣除。同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。 |  |
| 2.2.2 （3） | 技术部分 （50分） |  | 产品技术指标 （40分) | 投标货物技术性能指标全部满足或优于技术指标要求的得40分。所投货物的技术参数（加★）不满足招标文件中要求的，每一项扣3分，非★不满足招标文件中要求的，一项扣2分，扣完为止。注:技术参数的偏离情况以招标文件的要求为准。 |  |
|  |  |  | 项目实施方案（10分） | 项目实施方案（满分10分） 结合本项目采购需求，对投标人的项目实施方案，包含但不限于：1.安装、调试方案。2.有远程服务中心。3.进度保障措施。4.技术人员配备。5.国内有备件仓库，有固定的维修工程师。以上5项内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、符合项目及当地实际情况的得10分；每缺少一个部分扣2分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。 （注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |  |
| 2.2.2 （2） | 商务部分 （20分） |  | 业绩（4分） | 提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准，合同甲方须为货物使用单位）类似所投产品销售合同或中标通知书，每提供一份，得2分，最多得4分。（在投标文件内附合同或中标通知书原件的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |  |
|  |  |  | 售后及服务能力 （12分） | 1.培训方案（满分6分） 结合本项目采购需求，对投标人的培训方案，包含但不限于（①培训时间计划；②培训内容设计安排与培训人员安排；③培训内容重点难点；④培训结果保障措施）等进行综合评审，以上内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、满足招标文件要求、符合项目及当地实际情况的得6分；每缺少一个部分扣1.5分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不满足招标文件要求、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。（注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） 2.售后服务方案（满分6分） 结合本项目采购需求，对投标人的售后服务方案，包含但不限于（①售后服务机构及人员；②响应时间；③备品备件清单；④保修期内安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案）进行综合评审，以上内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、满足招标文件要求、符合项目及当地实际情况的得6分；每缺少一个部分扣1.5分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不满足招标文件要求、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。（注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |  |
|  |  |  | 综合性能 （4分） | 1.提供辐射安全许可证得2分，没有不得分； 2.评标委员会根据各供应商所投产品从可靠性、技术先进性、整包设备的综合性能等方面进行评审，可靠、技术先进、使用性能高的得2分；相对可靠、技术基本满足、使用性能较高的得1分； |  |

- 三、五标段评分办法：

| 审查 主体 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | - 2.1.1 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证 | 投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；投标人为国内产品制造商，须提供有效的医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；投标人为代理商（经销商），须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）； |
|  |  | 信用要求 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【投标单位查询主体为企业，查询时间需在本招标公告发布之后；招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体并对应投标文件复核所附信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。】 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供【在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息】 |

1.资格审查

开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

| 评 标 委 员 会 | 2.1.1 符合性审查标准 | 投标函签字盖章 | 加盖电子公章，并有法定代表人或委托代理人签字或盖电子章 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 采购内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货（含安装调试）期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于招标控制价（最高限价） |

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 报价得分：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 报价得分（30分） | 投标报价评分标准 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分（20分） | 业绩（4分） | 提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准，合同甲方须为货物使用单位）类似所投产品销售合同或中标通知书，每提供一份，得2分，最多得4分。（在投标文件内附合同或中标通知书原件的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
|  |  | 售后及服务能力 （12分） | 1.培训方案（满分6分） 结合本项目采购需求，对投标人的培训方案，包含但不限于（①培训时间计划；②培训内容设计安排与培训人员安排；③培训内容重点难点；④培训结果保障措施）等进行综合评审，以上内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、满足招标文件要求、符合项目及当地实际情况的得6分；每缺少一个部分扣1.5分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不满足招标文件要求、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。（注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） 2.售后服务方案（满分6分） 结合本项目采购需求，对投标人的售后服务方案，包含但不限于（①售后服务机构及人员；②响应时间；③备品备件清单；④保修期内安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案）进行综合评审，以上内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、满足招标文件要求、符合项目及当地实际情况的得6分；每缺少一个部分扣1.5分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不满足招标文件要求、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。（注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |
|  |  | 综合性能（4分） | 评标委员会根据各供应商所投产品从可靠性、技术先进性、整包设备的综合性能等方面进行评审，可靠、技术先进、使用性能高的得4分；相对可靠、技术基本满足、使用性能较高的得2分；性能存在不完善、不满足项目需求的得1分；缺项不得分。 |
| 3 | 技术部分（50分） | 产品技术指标 （40分) | 投标货物技术性能指标全部满足或优于技术指标要求的得40分。所投货物的技术参数（加★）不满足招标文件中要求的，每一项扣3分，非★不满足招标文件中要求的，一项扣2分，扣完为止。注:技术参数的偏离情况以招标文件的要求为准。所涉及的加★号技术参数，需按要求提供相应证明材料。 |
|  |  | 项目实施方案（10分） | 项目实施方案（满分10分） 结合本项目采购需求，对投标人的项目实施方案，包含但不限于：1.安装、调试方案。2.有远程服务中心。3.进度保障措施。4.技术人员配备。5.国内有备件仓库，有固定的维修工程师。以上5项内容齐全且同时满足：内容完整、逻辑严谨、符合项目及当地实际情况的得10分；每缺少一个部分扣2分，扣完为止；内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目及当地实际情况中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，扣完为止。 （注：其他不足之处是指内容套用或错用、凭空编造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。） |

第四标段评分办法：

| 审查 主体 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | - 2.1.1 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格承诺声明函 |
|  |  | 信用要求 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【投标单位查询主体为企业，查询时间需在本招标公告发布之后；招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体并对应投标文件复核所附信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。】 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供【在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息】 |

1.资格审查

开标结束后，资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

| 评 标 委 员 会 | 2.1.2 符合性审查 | 投标函签字盖章 | 加盖电子公章，并有法定代表人或委托代理人签字或盖电子章 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 采购内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货（含安装调试）期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于招标控制价（最高限价） |

| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100 分) | 报价得分：30分 技术部分：58分 商务部分：12分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） | 报价得分 （30分） | 投标报价 评分标准 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 价格扣除：供应商为小型或微型企业制的，则给予该供应商报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。 供应商为大型和中型企业的不适用本款规定。根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业，给予报价20%的扣除。同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。 |
| 2.2.2 （2） | 技术部分 （58分） | 投标主要设备技术指标30分 | 投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得满分30分，加★为重要性参数，每有一项不满足扣3分， 其他为一般性参数，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 供货方案5分 | 1.有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和的工作流程，措施科学、完整，满足采购需求，得5分。 2.有较详细的供货方案，实施计划和的工作流程较基本可行，基本满足采购需求，得3分。 3.供货方案不完整，实施计划和工作流程不可行，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 安装、调试方案 5分 | 1.安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述完善、详细，满足采购需求的，得5分。 2.安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细，基本满足采购需求的，得3分。 3.安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述不完善、详细的，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 质保期内保证措施5分 | 1.质保期内质量保证措施完整、详细，科学可行，满足采购需求的，得5分。 2.质保期内质量保证措施较完整、详细，可行性一般，基本满足采购需求的，得3.5分。 3.质保期内质量保证措施不完整、详细，可行性差的，得1.5分。 缺项得0分。 |
|  |  | 质保期外保证措施5分 | 1.质保期外质量保证措施详细合理，零配件清单种类多、价格合理、供应满足需求，品牌、型号、联系方式详细真实，质量可靠、价格合理，满足采购需求的，得5分。 2.质保期外质量保证措施一般，零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差，品牌、型号、联系方式不详，质量较差、价格不合理，基本满足采购需求的，得3分。 3.质保期外质量保证措施不合理，零配件清单种类少、价格偏高、供应能力差，品牌、型号、联系方式不详，质量较差、价格不合理的计1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 售后服务方案 5分 | 1.售后服务方案较科学合理、内容详实、售后服务人员配备合理，售后服务计划可行，售后服务科学实用，满足采购需求的，得5分。 2.售后服务方案较合理、内容表述较详实、售后服务人员配备较合理，售后服务计划一般，售后服务较实用，基本满足采购需求的，得3分。 3.售后服务方案不合理、内容表述不合理、售后服务人员配备不合理，售后服务计划简单，售后服务不合理得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 售后服务承诺 3分 | 1.投标人承诺接到招标人通知，保证2小时内响应，4小时到达现场，24小时解决问题，无法在规定时间解决问题，并提供必要的解决方案；得3分。 2.投标人承诺接到招标人通知，保证4小时内响应，8小时到达现场，48小时解决问题，无法在规定时间解决问题，并提供必要的解决方案；得2分。 3.投标人承诺接到招标人通知，保证8小时内响应，12小时到达现场，72小时解决问题，无法在规定时间解决问题，并提供必要的解决方案；得1分。 缺项得0分。 |
| 2.2.2 （3） | 商务部分 （12分） | 业绩证明 6分 | 2019年1月1日以来类似业绩合同，每提供1份得2分。最多得6分。 注：需提供合同复印件或扫描件，业绩时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 其他优惠承诺 4分 | 1.提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率（2分），没有的得0分。 2.投标人提供的其他实质性优惠条件（2分），没有的得0分。 |
|  |  | 节能清单产品 1分 | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强 制采购节能产品的加1分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机 构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  |  | 环保清单产品 1分 | 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品加1分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机 构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证 证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 （http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |

### 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 资格审查、符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见资格审查、符合性审查表。

2.1.2 符合性审查标准：见资格审查、符合性审查表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表；

## 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章资格审查、符合性审查表中规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过初步评审的投标文件才能进入下一阶段的评审。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理；

(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。

(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B ；

(3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标分为所人得分=A+B+C。

3.2.4投标人的最终得有评委打分的算术平均值。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第五章 合同条款及格式（仅供参考）

甲方（全称）：新密市卫生健康委员会

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目（第X标段） 项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条  合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：￥                   元。

大写：                                        元。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：                          ；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后    个工作日内 。

（2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：无 。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：                          。

（2）为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：                。

（3）应尽的其他义务：                     。

2.2乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1按合同约定收取报酬；

4.2对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条  质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

货到初验合格后支付至合同总价款的     ％，货到安装调试合格后支付至合同总价款的     ％，运行正常后支付至合同总价款的     ％，余款     ％作为质量保证金于货物或系统运行满     月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的   个工作日内付清。

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第七条  履约保证金（本项目不适应）

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金         /          元

（履约保证金的数额不得超过本政府采购合同总价款的10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后    /  天内无息退还乙方。

第八条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

供货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第九条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第十条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条  分包和转包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7.其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第一种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条  其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

时  间：    年     月     日

附件

供货明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... (具体按照招标项目需求填写） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |

货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 开箱验货时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、 安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告

（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 初验时间 年 月 日 |
| 中验时间 年 月 日 | 终验时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：1.验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；

2.本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 金额 （元） | 产地生产 厂商名称 | 供应商 提交 | 采购单 位确认 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目增减行） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院

发热门诊新建项目专用医疗设备项目

资格审查文件

标段：

招标编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

# 目  录

（编制目录，页码应连续）

## 一、投标人资格声明函

致：新密市卫生健康委员会

关于贵方（项目名称、标段及采购项目编号）的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供采购内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

## 二、投标人基本情况

1.投标人概况

(格式自拟）

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

## 三、投标人资格证明文件

- 1.资格承诺声明函

致(本项目采购单位)                   ：

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为                 ，注册地点为             ，统一社会信用代码为                    ，法定代表人(单位负责人)为                 ，联系方式为                          。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

法定代表人或授权代表(签名或盖章):

日期:    年    月    日

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”截图）；

新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热

门诊新建项目专用医疗设备项目

投标文件

标段：

招标编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

# 目  录

（编制目录，页码应连续）

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、分项明细报价清单

六、技术规格参数偏离表

七、项目供货方案

八、供货承诺

九、企业业绩

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、监狱企业证明材料（如有）

十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表

十四、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

1、根据你方招标项目编号为的              （项目名称）    标段的招标文件，我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，我方愿以人民币（大写）           ；小写(￥)          的投标总报价承包该项目，质量要求      ，交货（含安装调试）期             ，按招标文件的要求提供投标货物、配送及附带服务，并承担任何缺陷保修责任。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求， 按期、保质、保量完成交货任务。

3、一旦我方中标，我方保证合同签订后，到招标人指定位置交货。

4、我们同意按招标文件中的规定，投标有效期为           。

5、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者。

7、我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中的收费标准。

8、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

日期：       年      月     日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所投标段 |  |
| 招标编号 |  |
| 采购内容 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 质量要求 |  |
| 交货（含安装调试）期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 二、法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

经营期限：

姓名：          性别：

年龄：          职务：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件

投标人：（盖单位章）

年   月   日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证（正、反面）扫描件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

身份证正反面复印件

（只可复印不可粘贴）

## 四、投标承诺函

致：（招标人）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体参与。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）招标响应有效期内撤销响应文件的；

（二）在招标人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约担保；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（七）招标响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期:

致：（招标代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称+标段：          ，项目编号：          ）采购中若获成交资格，我们保证在中标公告发布后2个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期:

### 五、分项明细报价清单

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

## 六、技术规格参数偏离表

### 项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 招标文件技术 规格参数 | 投标文件对应技术规格参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标货物及服务与招标文件的要求存在偏差，则填写上表，若无偏差，则填写无。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

七、项目供货方案

## 格式自拟

## 八、服务承诺

## 格式自拟

- 企业业绩

近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：应附中标通知书或合同的复印件并加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

十、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如不符合注②规定的享受中小企业扶持政策情形的，则不需要提供《中小企业声明函》。）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十二、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

## 十四、其他资料

1.反商业贿赂承诺书

- 我公司承诺：

- 在       （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 日     期：

2.其他资料（如有）