技术要求

（一）电子图像处理器

1、 整体设计理念：主机光源一体式设计，全数字化数据处理；

*2、要求最近3年内上市主机系统

3、特殊光模式：具备≥2 种特殊光模式；

4、染色技术：具有光学染色和电子染色两种技术；

5、自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光；

6、结构强调功能：≥4 级；

7、图像放大功能：兼容内镜均具有2 倍电子放大功能；

8、图像信号输出方式：高清数字接口DVI 接口：≥2 个（1920*1080P）；

9、图像冻结模式：实时冻结，≥3 种冻结模式可选；

10、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；

11、光源：多LED光源，数量≥3；

12、光源寿命：≥14,000 小时

13、外接USB输出；

14、内置存储器：≥3.5G；

*15、兼容性：可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、双气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等、同品牌超声探头系统、光学放大胃镜肠镜；

（二）内镜专用高清液晶监视器

1、高清医疗级显示器

2、分辨率：≥1920×1080；

3、尺寸： ≥24英寸；

4、最大亮度：≥300cd/m2

（三）内窥镜专用台车

1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像；

2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作；

4、带锁定装置，保障设备稳定；

（四）内镜用高清工作站

1、高清图文工作站系统：内镜专用工作站；

2、支持以项目数量、费用、医生、设备等多维度自由综合统计，统计结果提供饼图、柱状图等多种方式，清晰直观。

（五）高清电子胃镜：2条

1、图像传感器：百万像素CMOS,HDTV全高清输出；

2、视野角度：0°(直视)；

3、视野范围：≥140°；

4、观察范围：≥2-100mm、最小观察距离2mm；

5、先端部直径：Ф≤9.3mm；

6、弯曲部直径：Ф≤9.3mm；

7、有效长度：≥1100mm；

8、全长：≥1400mm；

9、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

10、钳道直径：Ф≥2.8mm；

11、具备辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

11、一键式插拔，无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。

（六）高清电子肠镜技术参数  1条

1、图像传感器：百万像素CMOS, HDTV全高清输出；

2、视野角度：0°(直视)；

*3、视野范围：≥169°；

4、观察范围：2-100mm，最小观察距离2mm；

5、先端部直径：≤12.1mm；

6、弯曲部直径：≤12.1mm；

7、有效长度：≥1329mm；

8、全长：≥1630mm；

9、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

10、钳道直径：≥3.8mm；

11、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

12、无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。

13、具备精准传导、顺应弯曲技术

（七）高清电子肠镜（加长型）：1条

1	观察方向	0°（直视）

2	视野角度	≥169°

3	观察距离	2~100mm

4	弯曲角度	上：≥180°   下：≥180°

左：≥160°   右：≥160°

5	先端部外径	≤12 mm

6	弯曲部直径	≤12 mm

7	钳道内径	≥3.78mm

8	工作长度	≥1510mm

9	全长	   ≥1830mm

10  具备硬度可调、智能传导、顺应弯曲

11	前射水	     有

胃肠镜配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子内镜图像处理器（含光源） | 1台 |
| 2 | 内镜专用高清液晶监视器 | 1台 |
| 3 | 内窥镜专用台车 | 1台 |
| 4 | 内镜用高清工作站 | 1套 |
| 5 | 高清电子胃镜 | 2条 |
| 6 | 高清电子肠镜 | 2条 |
| 7 | 测漏器 | 1个 |
| 8 | 内镜附送水装置 | 1台 |
| 9 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 1台 |
| 10 | 储镜柜 | 1个 |